***Экспертное заключение по лоту № 3 «Дефибриллятор»***

1. ***Дефибриллятор* PRIMEDIC HeartSave AED-M M250, Metrax GmbH. Германия**.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «ОрдаМед Кокшетау» по лоту № 3 «Дефибриллятор» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. ***Дефибриллятор автоматический наружный*, модель Zoll AED Plus «Zoll Medical Corp» США.**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «Комфорт Лайт» по лоту № 3 **«**Дефибриллятор» не соответствует требованиям утвержденной тендерной документации по следующему ряду параметров.

- ЭЭГ – отсутствует

- Время ассостолии – не указано

- Набор заряда должно быть 6 сек 200 дж (предоставлено 10сек)

- ЧСС - не указано

- Диагональ монитора – не указано

- Разрешение монитора – не указано

- Размер пикселя монитора - не указано

- Длина кабеля – не указано

- поверхность активного электрода – не указано

- Электроды предварительно подсоединены – не указано

- Съемное хранилище данных – не указано

- Вольтаж – не соответствует

- Мощность 2,8 ампер/часов – не соответствует

- Время мониторинга 20 часов - не соответствует

**Врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**