***Экспертное заключение по лоту № 1 «Кровать медицинская функциональная»***

1. **Кровать медицинская функциональная Centuris P750 с принадлежностьями, Optima Healthcare Inc. Китай** .

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «САПА Мед Астана» по лоту № 1 «Кровать медицинская функциональная» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. **Кровать медицинская функциональная регулируемая, модель LISA модификацией LE-4 ТОО «KSC-plast» Казахстан.**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «ARKAU Innovations» по лоту № 1 **«**Кровать медицинская функциональная» не соответствует требованиям утвержденной тендерной документации по следующему ряду параметров.

- Отсутствует функция автоматического контурирования;

- Отсутствует функция центральный тормоз с тремя положениями: «стоп» - для фиксации кровати на месте, «управление» - для перемещения кровати по прямой, «нейтральное» - для перемещения кровати боком в небольшом пространстве;

- Отсутствует функция и ручки для экстренного перевода в положение для сердечно-легочной реанимации одним движением руки в изголовье кровати;

- Отсутствует индикатор угла наклона изголовья кровати;

- Отсутствует функция центральной блокировка функций;

- Отсутствует держатель штанги для подъема пациента;

- Несоответствие по количеству гнезд для инфузионных стоек и аксессуаров, в предлагаемой кровати указано 2, в требуемой технической спецификации 4;

- Несоответствие по параметру безопасная рабочая нагрузка, в предлагаемой кровати указана грузоподъемность 160кг, в требуемой технической спецификации 204кг.

- Несоответствие по диапазону изменения угла кровати в положении Тренделенбурга, времени поднятия, опускания секций кровати, а также поднятие и спускание кровати с минимальной на максимальную высоту при рабочих нагрузках.

- Также имеются несоответствия в предлагаемых и требуемых дополнительных комплектующих:

- Несоответствие держателей для флаконов и крючков для пакетов по материалам изготовления, в предлагаемой кровати они выполнены из пластика, в требуемой технической спецификации из стальных прутков диаметром 5 мм, с полимерно-порошковым покрытием.

**Врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**