***Экспертное заключение по лоту № 2 «Электрокардиограф»***

1. **Электрокардиограф 12 канальный SE-12 Express, Edan Instrumennts Inc, Китай**.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «Комфорт Лайт» по лоту № 2 «*Электрокардиограф*» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. **Электрокардиограф, модель Cardio XP Bionet Co. Ltd Республика Корея.**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «ОрдаМед Кокшетау» по лоту № 2 **«***Электрокардиограф*» не соответствует требованиям утвержденной тендерной документации по следующему ряду параметров.

1. Дисплей широкоформатный дисплей 7” Color TFT  (требуется не менее 12,1).

2. Память ЭКГ аппарата заявлено в 120 пациентов (требуется не менее 200).

3. Емкость батареи – не указано (требуется 4000 мА).

4. Батарея позволяет распечатывать 300 экг-распечаток (требуется 400 экг).

5. Изменение угла наклона ЖК-дисплея- отсутствует (требуется до 90 градусов).

6. Клавиатура- отсутствует (требуется Буквенно-цифровая клавиатура с функциональными клавишами).

7. расчет ЧСС – не указано (требуется Пиковое распознавание в диапазоне 30-300 уд./мин.)

8. Возможность подключения электродов для детей и новорожденных не указано

1. **Электрокардиограф 12 канальный, Edan Instrumennts Inc, Китай**.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ИП «GroMax» по лоту № 2 «*Электрокардиограф*» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. **Электрокардиограф 12 канальный SE-12 Express, Edan Instrumennts Inc, Китай**.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «ARKAU Innovations» по лоту № 2 «*Электрокардиограф*» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

**Врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**