***Экспертное заключение по лоту № 2 «Отсасыватель»***

1. **Отсасыватель медицинский, модель F-18 с принадлежностьями, Fazzini S.r.l.**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «САПА» по лоту № 2 **«***Отсасыватель*» не соответствует требованиям утвержденной тендерной документации по следующему ряду параметров.

* Отсутствует функция дистанционного включения ноной педалью;

- Несоответствие по объемам банок-сборников вместо требуемых двух банок-сборников объемом по 2500мл предложена одна емкость объемом 1000мл;

- Несоответствие по максимальному отрицательному давлению, вместо требуемых 90 кПа предложено 75 кПа;

1. **Отсасыватель 7А-23D, OOO «НПЦМТ АРМЕД»**.

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «MedTechService» по лоту № 2 «Отсасыватель» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. **Отсасыватель 7А-23D, «Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко. ЛТД» Китай**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «Альянс-АА» по лоту № 2 «Отсасыватель» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

1. **Отсасыватель 7А-23D, «Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко. ЛТД» Китай**

Заявка с предложением указанной техники, представленная ТОО «Гелика» по лоту № 2 «Отсасыватель» полностью соответствует требованиям утвержденной тендерной документации.

**Врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**