УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

___________________ Аубакирова Ж.Ж.

Техническая спецификация Лот №4

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат для искусственной терморегуляции пациента |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для искусственной терморегуляции пациента | Система согревания / охлаждения пациента в сочетании с водным одеялом должно позволять эффективно управлять температурой пациента - как в предоперационном обогреве пациента, так и в охлаждение в диапазоне температуры воды не менее от 5 до 40 °C Через поверхностный контакт с помощью водяных одеял должна точно контролироваться желаемая температура тела пациента. Аппарат должен быть предназначен для взрослых, детей и новорожденных. Благодаря хорошей теплопроводности вода является идеальной средой для эффективной и безопасной передачи тепла и холода. Область применения: в отделениях интенсивной терапии и операционных • Наличие активной системы хирургического обогрева пациентов. • Наличие простого и быстрого ввода в эксплуатацию системы неинвазивного контроля температуры. • Наличие оптимальной передачи температуры за счет многоразовым водяным одеялам. • Наличие подсоединений для двух водяных одеял • Наличие устройства с защитой от дефибрилляции • Наличие управляемой микропроцессором, обеспечивающее бесперебойную работу мощной системы. • Наличие компактного устройства, с возможностью установки на устойчивом к опрокидыванию штативу. Время прогрева: не более 5-10 мин. (20-37 °C) Время охлаждения: не более 5-10 мин. (20-5 °C) Объём резервуара: от 1 до 2 л Допустимая разница высот: макс. не более 1м между устройством и одеялом Безопасное отключение: не более 3 °C и 41,1-41,5 °C Допуск / Поправка: не более 0,5 °C (Датчик температуры воды) Сенсорные датчики: не менее 2 шт. Производительность насоса макс. Не менее 7 л/мин., микс. не менее 0,36 бар Уровень шума: не более 45 дБ Уровень тревоги: не менее 55 дБ Объём теплообменника не менее 1,5 л Номинальное напряжение: не менее 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность: не более 440 Вт Потребление тока: не более1,9 A Габариты без упаковки: Ширина: не более 200 мм Высота: не более 600 мм Глубина: не более 510 мм Вес без воды: не более 25 кг Многоразовое одеяло должно равномерно распределять температуру по всей поверхности благодаря уникальной сотовой конструкции. Рентгенопрозрачное, легкое, прочное и эластичное Не должно содержать латекса и фталатов. Очистка многоразового одеяла с помощью обычной дезинфекции. Наличие высокой эксплуатационной безопасности - отсутствие электрических соединений. Наличие многоразового одеяла с соединительным клапаном, размер не менее 170 x 50 см, не менее 1 шт.Наличие многоразового одеяла,с соединительным клапаном размер не более 92 x 50 смне менее 1 шт. Наличие многоразового одеяла с соединительным клапаном, размер не менее 50 x 30 см не менее 1 шт.Удлинитель шланга не менее 3 м, вкл. быстроразъемные соединения для подключения устройства и многоразовых водяных одеял не менее 2 шт | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Подставка (мобильная) | Штатив должен быть устойчивым к опрокидыванию на не менее 4-х поворотных колёсах с тормозами | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение не менее 200-240В. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Заказчик: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, не позднее 20 декабря 2024 года, адрес поставки: г. Кокшетау ул.Сатпаева, 87а |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующий отделением реанимации _____________________ Жумагалиев Е.М.