УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»

______________ Аубакирова Ж.Ж.

Техническая спецификация

Лот №3

|  |  | № п/п | Критерии |  |  | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Наименование медицинской техники |  |  | Установка стоматологическая с нижней подачей инструментов и с несущим электромеханическим креслом (в том числе для больных с ДЦП под анестезией) |  |  |  |
|  |  | 2 | Требования к комплектации |  |  | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  |  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Стоматологическая установка | Основная функция должна заключаться в управлении различными видами функций стоматологического кресла и установки. Функции: управление положения кресла, управление воды в стаканчике, промывка плевательницы, память кресла, управления оборота микромотора, переключения реверса, управление светильников. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Трехкомпонентная игла | Трехкомпонентная игла должнаиметь коррозийно-устойчивое хромовое покрытие. Быстросъемная насадка должна заменяться в течении не более4 сек. Шланг должен быть из высококачественного полиуретана устойчив к перегибам и сжатиям. Должна быть соединена с системой нагрева для полоскания рта. Таким образом, после открытия системы нагрева в игле должна быть вода постоянной температуры. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Слюноотсос | Наличие инжекторно-водяногослюноотсоса. Слюноотсосыдолжны быть изготовлены из нетоксичного ПВХ, и быть прозрачными. Возможность оптимального всасывания без аспирации ткани слизистой. Стенка слюноотсосадолжна быть армирована металлической проволокой, позволяющая придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник должен быть обтекаемой формы для предотвращения травматизации слизистой. Процесс всасывания должен начинаеться сразу же.Длина соединения пипетки и трубки должна составлятьне более 6 мм. Размер сетки фильтра сильного слюноотсосадолжен составлятьне более 1 мм, Возможность чистки и дезинфекции | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоматологический светильник и комплектующие | Наличие светильника – должен быть интенсивный световой поток: Должен быть бестеневой светодиод не менее 11000,не более 25000 люкс. С желтым фильтром для композитных материалов. Наличиесенсорного управления. Наличие индукционной системы двойного управления лампы. Должна быть двухосевая светодиодная операционная лампа. Лампа светодиодная не более 24В-0.25А. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Встроенная плевательница | Должна быть самомоющаяся. Наличие съемного крана для плевательницы и стаканчика. Должна быть вращающаяся | 1шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Встроенная система хранения воды | Наличие встроенной во внутрь гидроблока системы хранения воды, не менее 1000 мл. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Педаль управления | Должна быть многофункциональная педаль.Педальный переключатель должен иметь: кнопку для промывочного раствора, иметь кнопку выдвижения спинки вперед, иметь кнопку отодвижения спинки назад, иметь кнопку подъема стоматологического кресла, иметь кнопку перемещения стоматологического кресла вниз, воздух и вода. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Кресло врача | Защитное покрытие должно выполняться из синтетического материала, имитирующим кожу различных расцветок, для облегчения чистки и дезинфекции поверхности специальными растворами. Должна бытьс нижней подачей на не менее 5 инструментов. Кресло должно состоять из сидячего места, которое должно иметь продолжение для ног пациента с рычагом подъёма и крышкой. Наличие подлокотников: не менее двух фиксированных; Наличие рельефной поддержки для поясницы с подушкой для поясничного отдела и шейного отдела; - центральное сочленение должно быть: из цельной стали; -структура основания кресла должна быть: цельнолитая сталь с антикоррозионным покрытием; Наличие полиэстеринового покрытия с высокой сопротивляемостью к разрушению; -опора должна быть: эргономичной; сталь должна быть с антикоррозионным покрытием; Наличие резиновой предохранительной прокладки по всему контуру; -электропитание: 220 В, ~50/60 Гц; -подголовник должен быть: с двойной артикуляцией; подушка для шейного отдела и поясничного отдела должна быть; съёмной; -Наличие кнопки аварийной остановки в основании; Наличие системы безопасности с защитой от защемления; Наличие подлокотников (правый и левый); -Наличие прозрачного чехла под ноги пациента. Макс. загрузка подъемного механизма не менее 135 кг, Макс. загрузка стоматологического кресла не менее 200 кг.Максимальная высота от земли: отне менее 800 мм до не более 830 мм. Минимальная высота от земли не более 390 мм.– Наличие прозрачного чехла под ноги пациента. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Подголовник | Наличие регулируемого подголовника с двойной артикуляцией должно позволять настроить кресло для комфортной работы со всеми четырьмя квадрантами ротовой полости .Должен бытьдвухшарнирный, хирургический, иметь возможность для приема людей с ограниченными возможностями | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Спинка | Наличие удобного анатомического контура из нержавеющей стали без выступа в задней части;Угол подъема и наклона спинки от 0 ° - до не менее 73°. Наличие широкой спинки. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Подушка | Наличие подушки для поясничного отдела и шейного отдела | 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Основание оборудование | Должно быть жёсткое основание с покрытием из инжекционного полиуретана повышенной прочности, иметь кнопки положения кресла (Спинка опущена, Спинка поднята,Поднять сидение, Опустить сидение, Многофункциональная кнопка) на основании оборудования. Наличие кнопки аварийной остановки в основании;Иметь кнопку Положение для полоскания рта во время лечения, когда пациенту нужно прополоскать горло (или сплюнуть), нажав кнопку, и спинка должна выдвигаться вперед до крайнего предельного положения, которое должно быть удобно для сплевывания, после того как пациент прополоскает горло (или сплюнет) нажатием кнопки, спинка должна вернуться в прежнее положение. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Лоток для инструментов | Должен быть предназначен для расположения препаратов и инструментов, необходимых для лечения. Допустимая нагрузка на лоток должна составлять не менее 3 кг.Должен быть пластиковый с резиновым ковриком. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Скалер | Должен быть встроенный ультразвуковой скалер. Основная функция – удаление зубного камня.Должен иметь в комплекте насадки не менее 5ти размеров. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Фиксированный подлокотник | Должен иметь фиксированный левый подлокотник | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Подвижный подлокотник | Должен иметь подвижной правый подлокотник | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Фотополимеризатор | Должна быть встроенная фотополимеризационная лампа на модуле ассистента. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Выход воды из ополаскивателя | Должен иметь термостат промывочной воды не менее 24В-80Вт. Диапазон температур не менее 35 не более 45 ° C | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | выход воды из плевательницы | Наличие выхода воды из плевательниц (сетка фильтра) | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Панель управления блока ассистента | Наличие управления положения кресла, управление воды в стаканчика, промывка плевательницы, память кресла Пациент1 и Пациент 2. Должна иметь кнопку положения для полоскания рта - Во время лечения, когда пациенту нужно прополоскать горло (или сплюнуть), достаточно нажать кнопку, и спинка выдвинется вперед до крайнего предельного положения, которое удобно для сплевывания, после того как пациент прополоскает горло (или сплюнет) при нажатии на кнопку повторно, спинка должна вернуться в прежнее положение, положение спинки должно автоматически вернуться в последнее положение, и пользователю не нужно настраивать ее, кнопка положения спинки должна иметь кнопки на основной и вспомогательной панели управления стоматологической установки. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Кресло врача | Кресло врача должноиметь металлическое основание, не менее пяти колёсиков, и комфортное мягкое сиденье, спинку. Должно регулироваться высота сиденья. Максимальная высота подъёма – не менее 62 см Минимальная высота – не более50 см Наличие газового лифта Максимальная нагрузка не менее 110 кг | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Кресломедсестры | Кресло ассистента должна иметь металлическое основание, не менее пяти колёсиков, и комфортное мягкое сиденье, спинку. Должно регулироваться высота сиденья. Наличие опоры для локтевого сустава. Максимальная высота подъёма – не менее 62 см Минимальная высота – не более 50 см Наличие газового лифта Максимальная нагрузка не менее 110 кг. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутылка для хранения воды | Наличие бутылки для хранения воды на не менее 1000 мл. внутри гидроблока. | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Стоматологическая установка | Наличие держателя инструментов –должен быть выведен отдельно от столика врача, иметь возможность поворота на не менее 90 градусов. Наличие системы водоснабжения и слива:Центральный водопровод + наружная подача дистиллированной воды. Наличие пистолета вода/воздух не менее 3-хфукционального, Наличие пылесоса: Инжекторно-воздушный пылесос Наличие системы очистки воды: Встроенная система очистки воды, Наличие микромотора: Встроенный электрический микромотор макс.скорость не менее 40 000 об/мин, с функцией регулировки скорости и реверса. Наличие шлангов для высокоскоростного турбинного наконечника - Скорость разгрузки: не менее 300000 об/мин. Рабочее давление: не более 0.26 мПа. Шланги для Низкоскоростного наконечника Скорость разгрузки не менее:>200000 об/мин. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Наконечник кнопочный турбинный | Наличие не менее 4-х канального турбинного наконечникане менее 400 000 об/мин | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Наконечник угловой кнопочный | Наличие углового наконечника,не менее 200 000 об. мин | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Наконечник прямой кнопочный | Наличие прямого наконечника,не менее 40 000 об. мин | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Микромотор | Должен быть встроенный электрический микромотор не менее 40 000 об. Мин, регулируемый, иметь не менее 4х переключателей передаточных чисел не менее: 1:1, 1:5, 16:1, 20:1, должен иметь функцию реверса | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Компрессор | Наличие стоматологического компрессорабезмасляного, напряжение – не более 220V, электрический ток – не более 3,7 А; частота – не менее50Гц, мощность – не менее 50 л/мин; шум – не более 60dB; объём ресивера не менее 25 л. | 1 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | Пероральная камера | Наличие портативной камеры для визуализации полости рта, должна быть с возможностью демонстрации снимка на компьютере, ноутбуке, смартфоне, с вай фай подключением, должна быть возможность снятия на видео и фото. Формат изображения не менее 1280 на 720 пикселей | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Фильтр | Наличие пластикового фильтра, на слюноотсос и пылесос | 2 шт |
|  | 3 |  |  | Требования к условиям эксплуатации | Температура: от +5 до + 40 °C Относительная влажность: 15–93 % (без конденсации) Атмосферное давление: 86–106 кПа |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, не позднее 20 декабря 2024 года, адрес поставки: г. Кокшетау ул.Сатпаева, 87а |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |  |

Челюстно-лицевой хирург – врач: 				Федоров Д.Е.