УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»

______________ Аубакирова Ж.Ж.

Техническая спецификация

Лот №6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Камера дезинфекционная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Камера дезинфекционная | Камера дезинфекционнаядолжна быть предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. Камера должна иметь собственный источник пара. Камера должна быть предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Управление камерой автоматическое и ручное. Камера должна представлять собой сварную металлическую конструкцию. Корпус камеры должен состоять из каркаса, обшитого с двух сторон листовой сталью. Промежуток между обшивками должен быть заполнен теплоизоляционным материалом. В двух противоположных стенках корпуса быть двери. Рабочая камера и ее элементы, соприкасающиеся с парами формальдегида и аммиака должны быть изготовлены из не менее ст.3 ГОСТ 380. Поддон (парообразователь) из нержавеющей стали. Техническая характеристика: Питание от сети: не менее трехфазного переменного тока; Напряжение, не менее: 380 В; Потребляемая мощность – не более 9 кВт; Время процедуры – до не более 240 мин; Объем парообразователя, не более: 15 л. Внутренние размеры камеры: - длина не более 1310±8 мм; - ширина не более 710±8 мм; - высота (общая) не более 1950±10 мм; - высота (от основания решетки до потолка) не более 1550±10 мм. Объем камеры общий: не более 1,89±0,2 м3; Объем камеры загрузочный: не более 1,3±0,1 м3 Габаритные размеры камеры, не более: - длина (по корпусу) не более 2040±10 (1390±5) мм; - ширина (по корпусу) не более 1030±10 (790±5) мм; - высотане более 2200±10 мм. Вес, не более: 600 кг. Комплект поставки должен включать в себя: 1. Камера в собранном виде с парообразвателем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления – не менее 1 шт; 2. Испаритель формалина – не менее 1 шт; 3. Уплотнитель коллектора – не менее 1 шт; 4. Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) – не менее 1 шт; 5. Воронка для залива формалина – не менее 1 шт; 6. Водосливной патрубок - не менее 1 шт; 7. Вытяжной воздуховод с заслонкой – не менее 1 шт; 8. Уплотнитель вытяжной трубы воздуховода – не менее 1 шт; 9. Болт с шайбой для крепления трубы воздуховода – не менее 11 шт; 10. Ткань для влажного термодатчика – не менее 1 шт; 11. Полка для книг – не менее 1 комп; 12. Плечико для одежды:– не менее 5 шт; Плечико для одежды:– не менее 5 шт 13. Запасные части и принадлежности: Электронагреватель для воздуха – не менее 1 шт, Электронагреватель для воды – не менее 1 шт, Вставка плавкая– не менее 2 шт, Пробирка – не менее 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | нет |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Необходимо сухое помещение с естественным освещением, разделённое на два отделения – загрузочное (грязное) и разгрузочное (чистое). Примерные размеры помещения (Длина/Ширина/Высота), мм – 4000/1500/3000. Необходимо обеспечить подвод к камере магистрали холодной воды с установкой регулировочного вентиля подачи воды. Давление воды в магистрали должно быть не менее 3 кгс/см2. Необходима электрическая сеть трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Подвод кабеля выполнить в трубе или в металлорукаве в соответствии с требованиями ПУЭ. В помещении должен быть контур заземления. В помещении должна быть предусмотрена система принудительной вытяжной вентиляции производительностью не менее 260 м3/ч для одной камеры. Подключение камеры к вытяжной вентиляции выполнить воздуховодом диаметром D=100 мм с выводом из помещения на улицу. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, не позднее 20 декабря 2024 года, адрес поставки: г. Кокшетау ул.Сатпаева, 87а |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Врач – эпидемиолог: 				Огородников К.С.