УТВЕРЖДАЮ

И.о. Директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»

______________ Аубакирова Ж.Ж.

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Паровой стерилизатор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Паровой стерилизатор | Данный стерилизатор должен представлятьсобой стерилизацию водяным насыщенным паром под избыточным давлением, стерилизатор должен быть предназначен для широкого спектра материалов такие как: хирургические инструменты и др., резиновые изделия, стекла, лабораторная посуда и др., изделий из текстильных материалов, другие медицинские принадлежности. Данный тип стерилизатора находит применение в больницах и медицинских центрах. Модель автоклава должна представлять собой стерилизатор с электрическим подогревом, который должен работать с насыщенным паром, иметь диапазон температур до не менее 137C (279F) и давление до не менее 2,3 бар (34 фунт/кв. дюйм). Стерилизаторы должны быть не менее как класс I в соответствии с EN60601-1. Стерилизатор должен быть оснащен автоматической дверью, механизм блокировки полностью электронным, должен активироваться микропереключателями и программным обеспечением. Программное обеспечение и датчик давления должны предотвращать открытие дверцы, когда камера находится под давлением. Конструкция, основные части стерилизатора должны быть изготовлены из материалов, указанных ниже: - Камера изготовлена из нержавеющей стали не хуже 316L; - Дверь изготовлена из нержавеющей стали не хуже 316L; - Катушка (выборочно) изготовлена из не хуже меди; - Лотки изготовлены из нержавеющей стали не хуже 304; - Резервуар для воды изготовлен из не хуже пластика. Стерилизатор должен включать в себя следующие функции: - Стерилизационная камера большой емкости; - Встроенный парогенератор; - Вакуумный насос для вакуумирования камеры; - Полностью автоматическая система запирания дверей; - Резервуары для хранения технической и использованной воды; - Водяной насос для циркуляции воды; - Конденсатор и коллектор для конденсации и сбора воды; - Датчики температуры и датчик давления для контроля состояния вакуума и давления; - Регулирующие клапаны, работающие с запрограммированными интервалами. Технические характеристики: - Внешние размеры Ш х В х Г –не более 750 х 630 х 970 мм; - Максимальная глубина (дверь открыта) –не менее 1475 мм; - Объем камеры, нетто. –не менее 90 литров; - Форма камеры - Цилиндрический не хуже 316L, сварной, электрополированный; - Размеры камеры: внутренний диаметр. х глубина –не менее 400 х 750 мм; - Масса–не более170 кг; - Объем резервуара свободной минеральной воды с системой обратного осмоса — внешний резервуар не менее 8,3 литра (2,2 галлона) ; - Мин. количество воды, обеспечивающее цикл –не более 1 литр; - Среднее потребление воды за цикл –не менее 15 литров; - Макс. температура воды на водохранилищах –не менее 65ºC; - Макс. рабочее давление –не менее 2,7 бар; - Мин. рабочее давление –не менее -0,9 бар; - Мощность нагревателей –не более 8700 Вт + 900 Вт; - Покрытие - Змеевик с паровым нагревом; - Пиковый уровень звука - < 70 дБ; - Максимальная электрическая мощность (до 230 В) –не более 9,9 кВт, не менее 3 фазы, не более 400В - 16А, не более 50/60Гц; - Колебания напряжения –не более ±10%; - Операция - Электронный с микропроцессором; - Элементы управления – Цифровой; - Дисплей –не менее 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей, резистивный сенсорный экран; - Подключение к ПК - Стандартный порт RS232, USB-соединение для специалистов по обслуживанию и Ethernet-соединение в качестве опции; - Доступные лотки опционально - Большой лоток из нержавеющей стали (не менее 2) (не менее 320 x 20 x 700 мм) или Малый лоток из нержавеющей стали (не менее 2) (не менее 220 x 20 x 700 мм) или не менее 1 внутренняя полка (не менее 236 x 10 x 550 мм); - Максимальная нагрузка на лоток –не менее 6 кг; - Максимальная твердая нагрузка –не менее 24 кг; - Максимальная текстильная загрузка –не менее 8 кг; - Температура стерилизации –не менее 121-134°С; - Специальные/испытательные циклы - Тест Боуи-Дика и вакуумный тест; - Удаление воздуха - Фракционный вакуум; - Система сушки – Вакуум; - Запорное устройство двери - Полностью автоматическое кольцевое дверное запирающее устройство. Стандартные функции: - Аварийные сигналы В зависимости от состояния входа и установленных аксессуаров, контроллер должен контролировать работу и неисправность, должен быть способен останавливать цикл и подавать звуковой сигнал, а также отображать и/или распечатывать несколько сигналов, в том числе: □ Разблокировка двери □ Ошибка температуры/давления □ Низкая/высокая температура □ Низкое/высокое давление □ Низкий вакуум и многое другое. Безопасность системы 1 – наличие стандартного термостата этот компонент безопасности должен отключать нагревательный элемент в парогенераторе в случае, если температура поднимается выше не менее 170 °C. 2 – Наличие сертифицированного предохранительного клапана этот предохранительный элемент должен сбрасывать давление в парогенераторе выше не менее 2,76 бар. 3 – Наличие системы безопасности дверей, должен предотвращать любое случайное открывание двери. Система должна содержать следующие компоненты: - Датчик давления открытия предохранительной двери; - Микропереключатели защитной двери. 4 - Информация о выбросах в окружающую среду: - Пиковый уровень звука, генерируемый устройством, должен составлятьне более 70 дБА. - Расчетное тепловыделение должно составлять 1,8 кВт. - Устройство должно не являться источником электромагнитных излучений для медицинских целей. - Дверной запорный механизм Дверная система должна быть автоматической и основана на кольцевом запорном механизме, приводимом в действие редукторным электродвигателем, предотвращающим открытие двери с помощью английской булавки. Стопорное кольцо должно удерживать дверь и надежно запирать ее. Для облегчения процесса запирания при закрытии двери должен создаваться частичный вакуум, который должен удерживать дверь во время закрывания до тех пор, пока предохранительное кольцо не заблокирует дверь механически. Запирающее устройство должно предотвращать случайное открытие двери. Замок дверцы должно быть возможным разблокировать только в том случае, если достигнута температура разгрузки и стерилизационная камера находится в разгерметизированном состоянии. - Камера. Сосуд с электрополированной камерой и паровым кожухом должен быть изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали не хуже 316 L. - Парогенератор Должен быть оснащен встроенным парогенератором мощностью не менее 8,7 кВт, должен быть изготовлен из нержавеющей стали не хуже 316 L. Большая мощность нагревателей должна позволять пару всегда быть готовым к работе, что должно способствовать очень быстрому циклу. - Вакуумная система Должна быть оснащена жидкостно-кольцевым вакуумным насосом в сочетании с теплообменником и представлять собой предварительный и поствакуумный стерилизатор со следующими характеристиками: - Этап удаления воздуха (предварительный вакуум) перед началом этапа стерилизации. - Фаза сушки после стерилизации, основанная на комбинированной работе тепла и вакуума с импульсами подачи воздуха. Для повышения эффективности вакуумного насоса – производительности и скорости – на выходном трубопроводе камеры должен быть установлен теплообменник. Преимущества предвакуумного стерилизатора должны заключаться в следующем: - Удаление воздушных карманов из пакетов и пористых грузов и большинства видов шлангов (резиновых, пластиковых и т.д.) вакуумом на первом этапе цикла. - Лучшее проникновение пара в загрузку; что должно обеспечивать эффективную стерилизацию. - Улучшенная однородность температуры. - Лучшее высыхание материалов благодаря вакууму, достигаемому в камере в конце цикла стерилизации. - Система водоснабжения Стерилизаторы должны быть оснащены не менее 2 резервуарами для воды: один для водопроводной воды для жидкостно-кольцевого вакуумного насоса и один для сточной воды. Вода должна циркулировать в водяном насосе и превращаться в насыщенный пар. Стерилизаторы должны поставляться как отдельное устройство. Должна быть доступна система очистки воды обратным осмосом, чтобы избежать необходимости пополнения резервуаров для воды. Эта система должна улучшать качество воды, используемой для производства пара. Использование воды, не содержащей минералов, должна способствовать повышению производительности и увеличению срока службы камеры стерилизатора. - Режим энергосбережения Стерилизаторы должны быть оснащены режимом энергосбережения, который активируется, когда устройство не используется в течение определенного периода времени. Этот режим должен снижать энергопотребление примерно на не менее 12-30% и, таким образом, должен быть безопасен для окружающей среды. - Наличие системы обратного осмоса Система обратного осмоса Для улучшения качества воды, используемой для выработки пара в камере автоклава. Система должна включать в себя: - Фильтр CSM - Бустерный насос - Сливное отверстие - Монометр - Вход водопроводной воды - Выход чистой воды - Буферный резервуар - Фильтр не менее 5µ - Угольный фильтр - Фильтр не более 1 µ Панели управления аппарата должны включать в себя: - ЖК/LCD-дисплей, панель оператора должна быть настроена на следующие стандартные языки (максимум не менее 20 языков на стерилизатор) - Держатель лотков квадратной формы рассчитанный на не менее 4 лотков; - Лоток малого размера не менее 2 шт; - Главный выключатель; - RS-232; - Устройство чтения карт памяти; - Манометры (кол- во не менее 2шт); - Лоток большого размера не менее 2 шт; - Принтер, детали интерфейса принтера: - Кнопка подачи; - Корпус принтера; - Чернильный картридж; - Рулон бумаги; - Индикатор ожидания; - Передняя крышка; - Защелка крышки. - Дверца принтера; - Фильтр камеры; - Передние ножки (кол-во не менее 2 шт); - Главная дверь. Циклы стерилизатора должны задаваться пользователем. Доступно не менее 5 программ стерилизации и доступны не менее 2 тестовые программы: - Быстрый при температуре не менее 134°C - Разрешенные материалы только неизолированные (неупакованные) инструменты; - Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C; - Среднее время цикла не менее 20 мин; - Время высыхания: без стадии сушки. - Неизолированный при температуре не менее 134°C - Разрешенные материалы только твердые инструменты; -Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C; -Среднее время цикла не менее 21 мин; - Время высыхания: не менее 5 мин. - Изолированный при температуре не менее 134°C - Разрешенные материалы только упакованные инструменты; -Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C; -Среднее время цикла не менее 35 мин; - Время высыхания: не менее 10 мин. - Прионный при температуре не менее 134°C - Разрешенные материалы только упакованные инструменты; -Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C; -Среднее время цикла не менее 55 мин; - Время высыхания: не менее 10 мин. - Пористый не менее 121°C - Разрешенные материалы только полые инструменты и текстиль; -Температура стерилизации не менее 121 °C / -0 °C; +3 °C; -Среднее время цикла не менее 55 мин; - Время высыхания: не менее 20 мин. - Тест Боуи-Дика при температуре не менее 134°C (тест режим) -Температура стерилизации не менее 134 °C / -0 °C; +3 °C; -Среднее время цикла не менее 21 мин; - Время высыхания: не менее 1 мин. - Испытание на герметичность (тест на вакуум). Встроенный комплект должен включать в себя: - Модуль термопринтера переменного тока; - Держатель лотка в наборе; - Лоток малого размера не более 220 х 20 х 700 мм; - Лоток большого размера не менее 320 х 20 х 700 мм; - крышка (верхняя панель) из окрашенной стали; - Перчатка для ручки лотка; - Парогенератор. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Очиститель воды обратного осмоса с резервуаром для воды. | Водоочиститель обратного осмоса с резервуаром для воды (не менее 100 г/л) Система должна включать в себя: - Фильтр CSM - Бустерный насос - Сливное отверстие - Монометр - Вход водопроводной воды - Выход чистой воды - Буферный резервуар - Фильтр не более 5µ - Угольный фильтр - Фильтр не менее 1 µ | 1 шт |
|  |  | 3 | Шкаф мобильный | Шкаф из нержавеющей стали с местом для хранения по запросу. Размер: не более 755 x 785 x 785 мм | 1 шт |
|  |  | 4 | Проволочная корзина | Проволочная корзина, размер не менее 360*290*490 мм | 1 шт |
|  |  | 5 | Крышка и дно контейнера перфорированные | Крышка и дно контейнера Перфорированные, размер не 280*260 *285 мм | 1 шт |
|  |  | 6 | Набор расходных материалов для принтера | Комплект расходных материалов для струйного принтера | 1 шт |
|  |  | 7 | Набор расходных материалов для системы обратного осмоса | Упаковка расходных материалов | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - Температура окружающей среды: не более 40°C - Относительная влажность: не более 80 %. Монтажное пространство: Не менее 200 мм сзади не менее 150 мм по бокам не менее 900-1000 мм от передней части машины не менее 2000 мм от передней панели Пол в зоне установки должен быть водонепроницаемым и негорючим, с рабочей температурой 150°C или выше (Конструкция пола должна содержать сливное отверстие в самом нижнем месте пола. Вся конструкция пола в зоне устройства должна обеспечивать наклон в сторону сливного отверстия). Потолок над устройством должен быть водонепроницаемым и негорючим с рабочей температурой 150°C или выше. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, не позднее 20 декабря 2024 года, адрес поставки: г. Кокшетау ул.Сатпаева, 87а |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующий операционным блоком                                                 Искаков Н.М.